氧中氢分析仪—GPL-5500

技术参数

量程： 0-1%/2%/5%10%H2、90%-100%

传感器：热导式原理

准确度：量程的1%（在常温，常压下）

测量分辨力：量程的0.01%

传感器寿命：大于48 个月

线性度：R 平方值>0.995

校准气：建议采用80%量程气校准

响应时间：10 秒达到90%

操作条件

应用领域：制氢/制氮/CO2 设备，净化/干燥设备等

测量介质：O 2、空气、N2 气体等

接口：进出气口采用1/8”卡套接头

压力：10~50psig

温度：5~+45℃

流量：0.1~0.5 升/分钟

电器特征

认证：ISO9001，CE 认证。

防爆：本安设计，加隔离栅可用于危险区：Class 1,Division 1,Groups B,C,D

显示：大屏幕LCD 显示，可实时显示样气温度。

显示分辨率： 0.01%

控制键：防水按键，可方便地选择量程、校准等。。

补偿：自动压力和温度补偿功能。

输出：三线4~20mA 模拟输出；可选配报警功能

电源：9~28 V DC（加隔离栅时24~28 V DC）。

物理特征

封装：氧化铝材质，NEMA 4X，壁挂式设计

体积：4” x 9” x3” 重量：8 lbs (约3.5 公斤)

选件

系统包括：

—预处理单元

—内置稳流阀

—报警单元

—H 2S 吸附单元（选件）